智能自动温压补偿型

一体化涡街流量计说明书

一 特点：

国内目前用涡街流量计测量流量，普遍是先将现场涡街的输出信号和现场温度、压力传感器的信号传递到控制室，再通过流量积算仪或计算机来完成流量运行。这样既造成现场不能及时观测到真实的流量，又不得不消耗大量的信号引线，为此我公司结合自身对涡街流量计专用电路的多年研发经验，率先在国内开发出现场自动温压补偿型一体化涡街流量计。它分别储有饱和蒸汽和过热蒸汽的密度表格，留有温度和压力传感器接口，可直接在现场显示出温度和压力，自动显示饱和蒸汽和过热蒸汽的密度，从而实现了能在现场准确测量出流量。

本说明书专门介绍带温压补偿的一体化涡街流量计。该智能板由微功耗放大板（适合任何口径涡街）和液晶显示计量板两块板组成，现场能任意设定对应的仪表参数，可由3.6V锂电池或24V直流供电。

二 技术指标

1. 瞬时流量：测量精度优于0.5%

2. 频率测量：测量精度优于0.2%

3. 温度测量：测量精度优于0.2%

4. 压力测量：测量精度优于0.2%

5．工作温度：0-70℃（特殊环境需另说明）

6. 工作电池电压：3.0~3.6V。  外供电源：12V或24V

7. 温度传感器型号：Pt100铂电阻

8. 压力传感器要求：最高量程2Mpa，输出电压型，满度≤50mV

9. 校验脉冲输出的幅度：V低≤Vcc/3，V高≥2Vcc/3

10. 校验脉冲输出的范围：0 - 3000Hz

三．使用

１.计算公式

①瞬时流量：F＝3.6×Fr（频率）×dE（密度）／U（流量系数）

②累积流量：瞬时流量对时间积分

２.智能板上的液晶显示屏按如下画面显示各项参数

１.运行状态主显示页，上行显示五位瞬时量，下行显示八位累积

Q 1.2345 12345678

２.频率显示，上行显示标识，下行显示频率值

Fr- - 120.00

3.补偿温度显示

C- - - 150.00

4.补偿压力显示

P- - - 1.6000

5.补偿密度显示

dE- - 2.0000

6密度补偿方式：Ur=1表示设定密度；Ur=2表示压力补偿密度：

Ur=3表示温度补偿密度；Ur=4表示温度压力补偿密度；

Ur=5表示测量一般气体的工况流量，单位：Kg/h；

Ur=6表示测量一般气体的标况流量，单位：Nm3/h

Ur- - 3.000000

7.设定密度显示:；Ur=1时需设定，Ur=6时需设气体的标况密度

dEn - 1.000000

8流量系数：Ur= 1-4 时，U的单位是“1/m3”；Ur=5-6时，U的单位是

“1/dm3”

U- - - 3.600000

9．阻尼时间，数值为1-9有效

Lr- - 1.000000

10.流量上限，输出满度对应的流量值

Fh- - 1000.000

11.小信号切除，当流量低于该项设定值时，瞬间显示为零，不累积

FL- - 10.00000

12.标准温度设定：Ur=6时需设定

Co- - 0.000000

13.大气压（暂不设定）

Po- - 0.000000

14压力上限（暂定为最大2Mpa）

Phr- - 1.600000

15.压力下限（暂定为OMPa）

PLr- - 0.000000

注①显示单位：

Ur= 1-4 时：

累计流量：t  　　　　  　瞬时流量:t/h 　　　　　  频率:Hz

流量系数：脉冲数／m3　　 介质密度:Kg／m3     流量上下限:t/h

温度：℃

Ur= 5时：累积流量：Kg 　　　　　 　瞬时流量：Kg／h

Ur= 6时：累积流量：Nm3　　　　　　 瞬时流量：Nm3/h

②在Ur=1-4时，若流量单位需用Kg，只需将流量系数按“脉冲／dm3”设入

③阻尼系数（Lr）为频率采样周期，单位为秒。

３．量程棒条：

为了便于判断流量是否在允许范围内，在液晶显示屏右侧会显示一条跟随瞬时流量变化的棒条，棒条的上限代表设定的流量上限，下限代表０。

４.键盘

该智能显示板上有三个调整按键，具体操作说明如下：

位置：       左键          中建      右键

运行时功能：累积（瞬时）   频 率     内 容

设定时功能：移 位          翻 字     确认和翻页

- 运行状态下

按一下累积键（左键）则显示瞬时流量和累积量。

按一下频率键（中键）则显示信号频率。

按一下内容键（右键）则依次显示频率（Fr），温度（C），压力（P）补偿密度（dE）。

- 设定状态下：

按一下左键可使需设定字（闪烁字）移位；

按一下中键可使需设定字（闪烁字）改变；

按一下右键可确认本页并翻页。依次显示设定密度补偿方式（Ur），设定密度 (dEn),流量系数（U）,阻尼系数（Lr），流量上、下限等。

- 设定方法：先按下右键，再同时按下中键则进入设定状态，这时显示屏出现密度补偿方式Ur的闪烁字，由此可通过左键的移位，中键对闪烁字的改变，右键的确认和翻页来依次完成密度补偿方式（Ur），设定密度显示（dEn），流量系数（U）,流量上限（FH）,流量下限（FL）、阻尼系数（Lr）的设定。例如需设定流量系数U为123.45，首先进入设定状态，这时显示器显示U- - -XXXXXX，且第一位在闪动，按动中建使第一位显示1，接着按一下左键（移至第二位，此时第二位闪动），按中键是第二位显示2，依此类推，直至最后一位设定完成，确认设定数字无误后，按下右键进行确认，同时显示进入下一参数设定，当所有参数设定完成后，按右键，同时按下中键就可退出设定状态，进入运行显示状态。

四．累积量清零

在设定状态中，将Un设为“4321.000”并确认时，当前累积量清零。

Un- - 4321.000

五、放大板拨码开关使用方法：

对于不同口径和介质，根据下表把拨码开关拨通：

|  |  | Dn25 | Dn40 | Dn50 | Dn80 | Dn100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 气 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | 液 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| K2 | 气 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.3 |
|  | 液 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| K3 | 气 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | 液 | 4 | 4，5 | 6 | 7 | 7 |
|  |  | Dn125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
| K1 | 气 | 2，6 | 2，6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | 液 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4，8 | 4，8 |
| K2 | 气 | 2，3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 液 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| K3 | 气 | 4 | 5 | 4，5 | 6 | 6 |
|  | 液 | 7 | 8 | 7，8 | 7，8 | 7，8 |

六、接线：

1、放大版上的S1、S2接线柱接涡街探头信号

2、液晶智能板上的接线柱表示如下意义：

V+：外供DC12V-DC24V 电源正输入端；

B+：3.6V锂电池正输入端；

B-：3.6V锂电池或外供电源负输入端；

3.3V：本液晶板提供给放大板的3.3V电源；

Fin：放大板输出的频率；

G： 放大板的频率输出地；

Fout：采用外供电时频率输出；（用于校验和外输出脉冲）。

T+：铂电阻输入端１（Pt100）；

T-：铂电阻输入端2（Pt100）；

PI+：压力传感器输出正端 (例如麦克压力传感器的-黄线)

PI-：压力传感器输出正负端（例如麦克压力传感器的-白线）

PO+：给压力传感器供电正端（例如麦克压力传感器的-红线）

PO-：给压力传感器供电负端（例如麦克压力传感器的-蓝线）

七．备注

１. 瞬时流量和累积流量的单位与流量上、下限单位相同。

２. 流量小于设定的＂流量下限FL＂，当作小信号切除，不作累积和显示。

３. 放大板的安装孔应接地。放大板中的6位拨码开关K4（位于接线柱旁）分别作为调触发电平（前3位）、灵敏度（后3位）。

4. 液晶屏的工作环境温度：0—70℃（超此温度需定制）

5. 只有12V或24V供电时才能输出脉冲。

6.“校验脉冲输出”是指涡街放大板的输出脉冲，是用于标定，不带单位。

7．外形尺寸：φ77mm.

八．一般气体测量说明

1. Co—设定内容为标况温度，此时dEn—项应设定为标况温度对应的标况密度。

2．测量压缩空气时，温度限制为0—100℃，当测量温度超过该温度范围时，计量按照标况温度计算。显示仍为测量的实际温度。

九．温度、压力的校验方法

温度校验：

- 通电，同时按“累积”和“内容”键进入校验状态。

- 在显示“Ch- -”项内容时，在T+、T-接线端子加入250Ω电阻，等待5-10秒，按下“频率”键，保存校验上限。

Ch- - 408.5000

- 按“内容”，使显示“CL- -”项，加入100Ω电阻，等待5－10秒，按下“频率”键，保存校验下限。

CL- - 0.000000

- 在“内容”，使显示 “Cr- -”加入150Ω电阻，观察测量温度是否正常。

Cr- - 130.0000

- 温度测量正常，同时按“累积”和“内容”键退出校验状态，校验完毕。

压力校验：

- 首先在设定状态下，根据所选用的压力传感器测量上限，设定“压力上限Phr”这一项。

- 退出设定状态，同时按“累积”和“内容”键进入校验状态。

- 按照说明书，接入压力传感器，用压力校验台加入压力信号。

- 在显示“Ph- -”项内容时，给传感器加入相应的压力（和该项显示一致），在等待5－10秒，按下“频率”键，保存校验上限。

Ph- - 2.000000

- 在显示“PL- -”项内容时，给传感器加入相应的压力（和该项显示一致OMPa），在等待5－10秒，按下“频率”键，保存校验下限.

PL- - 0.000000

- 观察测量项，显示正常，同时“累积”和“内容”键退出校验状态，校验完成。

Pr- - 1.200000

十．放大板拨动开关K4使用方法：

对于放大调整，可根据下表把拨码开关拨通设定放大倍数：‘●’为拨通，‘○’为断开

| K4 | 灵敏度调整 |  |  | 幅度调整 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K4-1 | K4-2 | K4-3 | K4-4 | K4-5 | K4-6 |
| 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 4 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 6 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 8 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| A | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| C | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

十一．液体、气体测量参比流量范围

| 传感器通径 DN（mm） | 液体（参比介质：常温水） |  | 气体（参比介质：20℃101325Pa状态空气） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准型 | 扩展型 | 标准型 | 扩展型 |
| 25 | 1.5~12 | 0.4~16 | 8.5~60 | 6~120 |
| 40 | 2.5~30 | 1~40 | 25~300 | 15~300 |
| 50 | 3.3~50 | 1.5~60 | 41~500 | 25~500 |
| 80 | 8~120 | 4~160 | 100~1200 | 60~1200 |
| 100 | 13~200 | 5~250 | 166~2000 | 80~2000 |
| 150 | 28~400 | 12~600 | 333~4000 | 160~4000 |
| 200 | 40~800 | 20~1000 | 533~8000 | 320~8000 |
| 250 | 60~1200 | 26~1600 | 800~12000 | 400~12000 |
| 300 | 80~1600 | 33~2000 | 1066~16000 | 533~16000 |

十二．过热蒸汽相对于压力和温度的密度表

| 温度（℃） 绝压（mPa） | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| 0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
| 0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
| 0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
| 0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
| 0.4 |  | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.50 | 1.40 | 1.31 | 1.23 | 1.16 |
| 0.5 |  | 2.42 | 2.20 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
| 0.6 |  | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.10 | 1.97 | 1.85 | 1.75 |
| 0.7 |  | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.30 | 2.16 | 2.04 |
| 0.8 |  | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.63 | 2.48 | 2.34 |
| 0.9 |  | 4.50 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 |
| 1 |  | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.80 | 3.53 | 3.50 | 3.10 | 2.93 |
| 1.4 |  |  | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 |
| 1.8 |  |  | 8.51 | 7.64 | 7.00 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 |
| 2 |  |  | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 |
| 2.4 |  |  |  | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.10 | 7.57 | 7.12 |
| 2.8 |  |  |  | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 |
| 3.2 |  |  |  | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.20 | 9.57 |

注：对于密度值在表中处于两值之间时，可用插值法计算得出。

十三. 饱和蒸汽常用密度参数表-(100℃-200℃)

| 温 度 ℃ | 压 力（绝） Mpa | 密 度 kg/m3 | 热 焓 kJ/kg | 温 度 ℃ | 压 力（绝） Mpa | 密 度 kg/m3 | 热 焓 kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.101325 | 0.59773 | 2676.01 | 151 | 0.48890 | 2.6131 | 2746.55 |
| 101 | 0.104996 | 0.61797 | 2677.56 | 152 | 0.50208 | 2.6794 | 2747.72 |
| 102 | 0.108777 | 0.63876 | 2679.11 | 153 | 0.51554 | 2.7471 | 2748.88 |
| 103 | 0.112670 | 0.66012 | 2680.66 | 154 | 0.52929 | 2.8161 | 2750.03 |
| 104 | 0.116676 | 0.68206 | 2682.20 | 155 | 0.54333 | 2.8865 | 2751.17 |
| 105 | 0.120800 | 0.70458 | 2683.73 | 156 | 0.55767 | 2.9583 | 2752.30 |
| 106 | 0.125044 | 0.72771 | 2685.26 | 157 | 0.57230 | 3.0315 | 2753.42 |
| 107 | 0.129409 | 0.75146 | 2686.78 | 158 | 0.58725 | 3.1062 | 2754.53 |
| 108 | 0.133900 | 0.77583 | 2688.29 | 159 | 0.60250 | 3.1823 | 2755.63 |
| 109 | 0.138518 | 0.80083 | 2689.80 | 160 | 0.61806 | 3.2599 | 2756.72 |
| 110 | 0.143266 | 0.82649 | 2691.30 | 161 | 0.63395 | 3.3390 | 2757.81 |
| 111 | 0.148147 | 0.85281 | 2692.80 | 162 | 0.65016 | 3.4197 | 2758.88 |
| 112 | 0.153164 | 0.87981 | 2694.29 | 163 | 0.66669 | 3.5019 | 2759.94 |
| 113 | 0.158320 | 0.90749 | 2695.77 | 164 | 0.68356 | 3.5857 | 2760.99 |
| 114 | 0.163618 | 0.93588 | 2697.25 | 165 | 0.70077 | 3.6711 | 2762.02 |
| 115 | 0.169060 | 0.96498 | 2698.72 | 166 | 0.71831 | 3.7581 | 2763.05 |
| 116 | 0.174650 | 0.99481 | 2700.18 | 167 | 0.73621 | 3.8467 | 2764.07 |
| 117 | 0.180390 | 1.02538 | 2701.63 | 168 | 0.75445 | 3.9371 | 2765.08 |
| 118 | 0.186283 | 1.05670 | 2703.08 | 169 | 0.77306 | 4.0291 | 2766.07 |
| 119 | 0.192333 | 1.08880 | 2704.52 | 170 | 0.79202 | 4.1228 | 2767.06 |
| 120 | 0.198543 | 1.12167 | 2705.96 | 171 | 0.81135 | 4.2183 | 2768.03 |
| 121 | 0.204915 | 1.15535 | 2707.39 | 172 | 0.83106 | 4.3155 | 2768.99 |
| 122 | 0.211454 | 1.18984 | 2708.81 | 173 | 0.85114 | 4.4145 | 2769.94 |
| 123 | 0.218162 | 1.22515 | 2710.22 | 174 | 0.87160 | 4.5154 | 2770.88 |
| 124 | 0.225042 | 1.26130 | 2711.63 | 175 | 0.89244 | 4.6180 | 2771.81 |
| 125 | 0.232098 | 1.29831 | 2713.03 | 176 | 0.91368 | 4.7226 | 2772.72 |
| 126 | 0.239333 | 1.33619 | 2714.42 | 177 | 0.93532 | 4.8290 | 2773.63 |
| 127 | 0.246751 | 1.37495 | 2715.80 | 178 | 0.95736 | 4.9374 | 2774.51 |
| 128 | 0.254354 | 1.41461 | 2717.17 | 179 | 0.97980 | 5.0477 | 2775.40 |
| 129 | 0.262147 | 1.45519 | 2718.54 | 180 | 1.00266 | 5.1599 | 2776.27 |
| 130 | 0.270132 | 1.49670 | 2719.91 | 181 | 1.02594 | 5.2742 | 2777.12 |
| 131 | 0.278314 | 1.53916 | 2721.26 | 182 | 1.04964 | 5.3905 | 2777.96 |
| 132 | 0.286696 | 1.58258 | 2722.60 | 183 | 1.07377 | 5.5089 | 2778.79 |
| 133 | 0.295280 | 1.62698 | 2723.94 | 184 | 1.09833 | 5.6293 | 2779.62 |
| 134 | 0.30407 | 1.67238 | 2725.27 | 185 | 1.12333 | 5.7519 | 2780.42 |
| 135 | 0.31308 | 1.71878 | 2726.59 | 186 | 1.14878 | 5.8765 | 2781.21 |
| 136 | 0.32229 | 1.76622 | 2727.90 | 187 | 1.17467 | 6.0034 | 2781.99 |
| 137 | 0.33173 | 1.81470 | 2729.20 | 188 | 1.20103 | 6.1325 | 2782.76 |
| 138 | 0.34138 | 1.86424 | 2730.50 | 189 | 1.22784 | 6.2638 | 2783.52 |
| 139 | 0.35127 | 1.91487 | 2731.78 | 190 | 1.25512 | 6.3973 | 2784.26 |
| 140 | 0.36138 | 1.96659 | 2733.06 | 191 | 1.28288 | 6.5332 | 2784.99 |
| 141 | 0.37172 | 2.0194 | 2734.34 | 192 | 1.31111 | 6.6713 | 2785.70 |
| 142 | 0.38231 | 2.0734 | 2735.60 | 193 | 1.33983 | 6.8118 | 2786.40 |
| 143 | 0.39313 | 2.1285 | 2736.85 | 194 | 1.36903 | 6.9547 | 2787.09 |
| 144 | 0.40420 | 2.1848 | 2738.09 | 195 | 1.39873 | 7.1001 | 2787.77 |
| 145 | 0.41552 | 2.2423 | 2739.33 | 196 | 1.42894 | 7.2478 | 2788.43 |
| 146 | 0.42709 | 2.3010 | 2740.55 | 197 | 1.45965 | 7.3981 | 2789.08 |
| 147 | 0.43892 | 2.3609 | 2741.77 | 198 | 1.49087 | 7.5509 | 2789.71 |
| 148 | 0.45101 | 2.4220 | 2742.98 | 199 | 1.52261 | 7.7062 | 2790.33 |
| 149 | 0.46337 | 2.4844 | 2744.18 | 200 | 1.55488 | 7.8641 | 2790.94 |
| 150 | 0.47600 | 2.5481 | 2745.37 |  |  |  |  |

十四.  标准状态下气体密度（kg/m3）

| 气体名称 | 空气 | 氢气 | 氧气 | 氮气 | 氯气 | 氨气 | 半水煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0℃，0.1013MPa | 1.293 | 0.0889 | 1.43 | 1.251 | 3.214 | 0.77 | 0.836 |
| 气体名称 | 氩气 | 乙炔 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 | 焦炉煤气 |
| 0℃，0.1013MPa | 1.79 | 1.017 | 0.717 | 1.357 | 2.005 | 2.703 | 0.4849 |
| 气体名称 | 乙烯 | 丙烯 | 天然气 | 煤气 | 一氧化碳 | 二氧化碳 |  |
| 0℃，0.1013MPa | 1.264 | 1.914 | 0.828 | 0.802 | 1.25 | 1.977 |  |